Национальный эталон единицы длины – метра в области аттестации источников излучений и средств измерений длин волн длиной 0,63 мкм (НЭ РБ 12-03)

1. Общая информация	
1.1 Страна (двухбуквенный код страны)	
BY	
1.2 Дата записи или корректировки данных (дд.мм.гггг)	
02.02.2004	
1.3 Вид измерения	
Измерение геометрических величин	
1.4 Регистрационный номер (номер по реестру)	
НЭ РБ 12- 03	
1.5 Наименование эталона (в соответствии с документом об утверждении)	
Национальный эталон единицы длины-метра в области аттестации источников излучений и средств
измерений длин волн длиной 0,63 мкм	
1.6 Номинальные значения или диапазон воспроизведения единиц
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
Диапазон длины, в котором воспроизводится единица, составляет 0,63 мкм	
1.7 Характеристики точности	
1.7.1 Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
Эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средней квадратической погрешностью результатов
измерений, не более 0,210-11.	
1.7.2 Оценка неисключенной систематической погрешности воспроизведения
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
не более 2,410-11	
1.8 Стандартная неопределенность 	
1.8.1 -оцененная по типу А:
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
-	
1.8.2 -оцененная по типу В:
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
-	
1.8.3 Суммарная стандартная неопределенность
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
-	
1.8.4 Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k = 2:
(название единицы величины: значения, ед. изм.- параметры)	
Расширенная неопределенность размера единицы длины, воспроизводимой эталоном, 24 кГц (0,04 фм)  (k=2, р=95 %)	
1.9 Институт (организация) хранитель эталона (аббревиатура + название)	
БелГИМ, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»	
1.10 Ученый (специалист) хранитель эталона (ФИО, тел. e-mail)	
Макаревич Владимир Брониславович
Тел. (017) 239-23-38
e-mail: Makarevich@belgim.by	
1.11 Cостав эталона	
1. Эталонный источник излучения - He-Ne/127J2 лазер БелГИМ-04 с и системой автоматической подстройки частоты САЧ-8М № 05.
2 Эталонный источник излучения - He-Ne/127J2 лазер БелГИМ «Winters model 100» № 272.
3. Комплекс измерительный для аттестации источников излучения в состав которого входят:
-	анализатор спектра Agilent Е4401В № 10149;
-	частотомер Agilent 53131A № MY47007383;
-	интерфейс Agilent Technologies USB/GPIB interfase 82357B № MY50403540;
-	измеритель мощности оптического излучения LaserMate-Q № 016163;
-	комплект оптических элементов;
-	комплект юстировочных приспособлений;
-	фотоприемник SV2-FC № 2201;
-	усилители тока У3-40 № 0020, № 0160;
-	кабель М31 L01;
-	оптические изоляторы Фарадея модели 15/632-7 № 279, 280;
-	осциллограф С1-76 № 0713;
-	оптический стол 1НТ08-20-20 с пневматической виброизоляционной системой 1VIS95;
-	ПЭВМ с математическим обеспечением для управления процессом измерения и обработки результатов измерений;	
1.12 Области применения 	
Для поверки и калибровки измерительных лазеров.
Для поверки и калибровки систем измерительных лазерных интерференционных.	
1.13 Описание (основные физические принципы)	
В основу работы He-Ne/127J2 лазера положен метод стабилизации частоты излучения по одному из пиков насыщенного поглощения йода.
Передача размера единицы длины осуществляется методом сравнения, основанном на оптическом гетеродинировании частот стабилизированных лазеров.	
1.14 Примечания (дополнительная информация)	
	
1.15 Метрологический сервис
(коды калибровочных и измерительных возможностей по классификации МКМВ)	
L.1.1.1., L.1.1.2.	
1.16 Межаттестационный интервал	
	
1.17 Публикации (список ссылок на публикации в метрологических изданиях, если есть)	
 Metrologia, 2015, 52, Tech.,  Suppl., 04002	
2. Сопровождающие документы	
2.1 Номер стандарта	
	
2.2 Наименование стандарта	
	
2.3 Документ об утверждении (переутверждении)	
Постановление Госстандарта №8 о т 02.02.2004	
2.4 Наличие технической и иной документации на эталон 	
Паспорт
Правила хранения и применения	
3. Создание и Техническое состояние	
3.1 Организация изготовитель	
	
3.2 Способ создания	
Разработка и создание	
3.3 Год первоначального изготовления и ввода в эксплуатацию	
2003	
3.4 Год утверждения (переутверждения)	
	
3.5. Год последней аттестации	
	
3.6 Техническое состояние (работоспособен / законсервирован)	
работоспособен	
4. Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA	
4.1 Международные сличения (список кодов сличений по базе МКМВ, код проекта КООМЕТ)	
 COOMET.L-S9 (КООМЕТ 440/RU/08) 	
4.2 Планируемые, очередные сличения (код сличений МКМВ, номер проекта КООМЕТ)	
	
4.3 Сведения об опубликовании данных об измерительных возможностях эталона
(коды СМС в МКМВ, и/или идентификаторы СМС строк)	
L.1.1.1., L.1.1.2.	
5. Фотографии эталона и его основных частей (с подписями)	

Рисунок – Общий вид эталона